## Sheet1
1 | CT装置本体は、以下の要件を満たしていること。
1-1 | ガントリは、以下の要件を満たしていること。
| 1-1-1 | コンベンショナルスキャンおよび螺旋状スキャンが可能であること。
| 1-1-2 | 螺旋状スキャンにおいて1回転80スライス以上のデータ収集が可能であること。
| 1-1-3 | コンベンショナルスキャンにおいて1回転80スライス以上のデータ収集が可能であること。
| 1-1-4 | フルスキャンは1回転0.3秒以下であること。
| 1-1-5 | 全身領域においても1回転0.3秒以下で撮影が可能であること。
| 1-1-6 | スキャン方式はスリップリングによるＸ線管－検出器連続回転方式であること。
| 1-1-7 | ガントリ開口径は直径78cm以上であること。
| 1-1-8 | 画像再構成領域は最大50cm以上であること。
| 1-1-9 | ガントリ内の冷却機構は効率の高い方式を用いていること。
| 1-1-10 | 1ボタンで患者テーブルがホームポジションに復帰するキーをガントリ操作パネルに有すること。
| 1-1-11 | ガントリ操作パネルは前面に2か所以上搭載していること。
1-2 | X線検出器システムは、以下の要件を満たしていること。
| 1-2-1 | 複数列の固体検出器であり、体軸方向で80スライス以上同時にデータ収集が行えること。
| 1-2-2 | 体軸方向実装検出器数列数は64列以上であること。
| 1-2-3 | 体軸方向実装DAS（Data Acquisition System）数は80DAS以上であること。
| 1-2-4 | 体軸方向1列あたりの実装検出チャンネル数は800ch以上であること。
| 1-2-5 | データ収集速度は2900ビュー/秒以上であること。
| 1-2-6 | フォトダイオードとAD変換回路を蒸着し1チップ化した構造であること。もしくは、検出器素材を最適化し、電機ノイズの低減と光出力の向上を実施していること。
1-3 | X線管は、以下の要件を満たしていること。
| 1-3-1 | X線管は耐久性に優れた仕様でること。
| 1-3-2 | 陽極蓄積熱容量は実効で7.5MHU相当以上であること。
| 1-3-3 | X線管の焦点は2種類以上あること。
| 1-3-4 | 小焦点のサイズは0.9×0.8mm以下であること。
| 1-3-5 | 肺野・整形・内耳・副鼻腔・小児検査などにおいて,低線量で検査を実現するため、Dual Energyスキャン以外の撮影時にもX線スペクトルの変調を目的としたフィルタを有していること。
1-4 | X線高電圧発生装置は、以下の要件を満たしていること。
| 1-4-1 | 電圧制御方式は高周波インバータ方式であること。
| 1-4-2 | 最大管電圧は135kV以上であること。
| 1-4-3 | 最低管電圧は70kV以下であることが望ましい。対応できない場合はDeep Learning再構成による被ばく低減機能を有すること。
| 1-4-4 | 体格や検査内容に応じた管電圧設定が行えるように70-150kV間を10kV毎に設定が可能であることが望ましい。対応できない場合はDeep Learning再構成による被ばく低減機能を有すること。
| 1-4-5 | 最大管電流は900mA以上であること。
| 1-4-6 | 最大管電流は70kV又は80kV使用時に1000mA以上を使用可能であることが望ましい。対応できない場合はDeep Learning再構成による被ばく低減機能を有すること。
| 1-4-7 | 最大定格出力は90kW以上であること。
1-5 | 撮影寝台は、以下の要件を満たすこと。
| 1-5-1 | 撮影天板の上昇速度は最大30mm/秒以上であること。
| 1-5-2 | 寝台の最低高は床面から500mm以下であること。
| 1-5-3 | スキャン範囲は最大2,000mm以上であること。
| 1-5-4 | 撮影天板の水平移動速度は最大200mm/秒以上であること。
| 1-5-5 | 寝台の許容重量は300kg以上で精度を保証できること。
| 1-5-6 | 撮影テーブル移動再現性精度は±0.25mm以下であること。
| 1-5-7 | 可変ピッチ機能・寝台左右動機能を有する場合は導入すること。
| 1-5-8 | ３Dカメラを用いたポジショニングサポート機能を有する場合は導入すること。
1-6 | スキャンの性能・機能は、以下の要件を満たすこと。
| 1-6-1 | 螺旋スキャンにおいて最小収集コリメーション厚は0.6mm以下であること。
| 1-6-2 | 画像スライス厚の選択範囲は0.5mm～10mmの範囲で5種類以上選択できること。
| 1-6-3 | 最高空間分解能は16lp/cm以上であること。
| 1-6-4 | 最高密度分解能は20cmCATPHAN標準ファントムにて5mm/3HU以下であること。
| 1-6-5 | 512マトリクス画像が秒間80画像以上で画像再構成が可能なこと。
| 1-6-6 | 造影剤注入の状態をモニタリングスキャンし、自動でスキャンスタートが可能な機能を有していること。
| 1-6-7 | インジェクター同期機能を有し、CTコンソール上でインジェクターのプロトコル管理をするCANクラス４機能を有し、注入条件をPACSにデータ転送が可能であること。不可な場合はインジェクター側に同等の機能を追加すること。
| 1-6-8 | X線管電流の自動制御機能を有していること。
| 1-6-9 | CT値の表示領域は-8192～+32767以上であること。
| 1-6-10 | モデルベースの逐次近似画像再構成法を搭載すること。また、Deep Learnig再構成法を有する場合は同時に導入すること。
| 1-6-11 | 金属アーチファクト低減アルゴリズムを搭載し、コンベンショナルスキャンおよび螺旋スキャンともに使用可能であること。
| 1-6-12 | 軌道同期撮影機能を有する場合は導入すること。
1-7 | 操作コンソール及びコンピュータシステムは、以下の要件を満たすこと。
| 1-7-1 | OSはWindowsもしくはLinuxを採用していること。
| 1-7-2 | タブレット端末およびモニター・キーボード・マウスの1式を有し、いずれの端末からも検査が可能であること。または、モニター・キーボード・マウスを２式有しいずれの端末からも画像再構成が可能であること。
| 1-7-3 | 観察用液晶モニタは19インチ以上で、表示マトリクスは最大1,024×1,024以上であること。
| 1-7-4 | 3.8TB以上の磁気ディスクを内蔵していること。
| 1-7-5 | 画像保存容量は800000画像以上であること。
| 1-7-6 | 画像処理のため32GB以上のRAMメモリー容量を有していること。
| 1-7-7 | 事前の画像再構成の設定数が11以上設定可能であること。
| 1-7-8 | 椎体のラベリング機能を本体コンソールに有すること。
| 1-7-9 | 本体コンソール上でシネ表示、MPR表示、3次元表示等が高速で行えること。
| 1-7-10 | 事前設定により自動でMPRの作成が可能であること。
| 1-7-11 | PACSまで自動転送を行う機能を本体コンソールに有していること。本機能を満たさない場合はワークフローを改善するため画像解析端末を用意すること。
| 1-7-12 | 他画像観察、3次元処理、次患者登録の並行処理ができること。
| 1-7-13 | DVDにDICOM規格にて画像データの保存ができること。
| 1-7-14 | DVDに画像参照用ソフトも同時に保存できること。
| 1-7-15 | 検査後に画像データを3箇所以上に自動転送できる機能を有すること。
| 1-7-16 | 患者に対する指示音声は、スキャン操作に連動して自動的に行えること。
| 1-7-17 | 停電時に安全に装置のシャットダウンができるようUPS（無停電電源装置）を有すること。または、RAID Ⅴ以上の機能を搭載すること。
1-8 | Dual Energyイメージングでは、以下の要件を満たすこと。（Option）
| 1-8-1 | Split filter方式もしくは高速スイッチング方式によるDual Energyイメージングが可能であること。
| 1-8-2 | Dual Energyの解析が可能な本体コンソールもしくは専用解析コンソールを用意すること。
| 1-8-3 | 仮想的に40keVから190keVまで任意の仮想単色X線画像を作成できるソフトウェアを有していること。
| 1-8-4 | 自動骨除去のソフトウェアを有していること。
| 1-8-5 | 造影検査から仮想的な非造影の画像を作成できるソフトウェアを有していること。
| 1-8-6 | 造影剤のみを取り出して画像化するソフトウェアを有していること。
| 1-8-7 | 肺の灌流情報が得られるソフトウェアを有していること。
| 1-8-8 | 尿酸を可視化するソフトウェアを有していること。
| 1-8-9 | 尿酸系の結石かシュウ酸カルシウム系の結石かを識別できるソフトウェアを有していること。
| 1-8-10 | 骨挫傷の評価を行うことが可能なソフトウェアを有していること。
| 1-8-11 | 電子密度画像・実行原子番号画像の作成が可能なソフトウェアを有していること。
| 1-8-12 | 使用されたプロトコル・撮影部位に応じて、PACSまで自動転送を行う機能を本体コンソールに有していること。本機能を満たさない場合はワークフローを改善するため画像解析端末を用意すること。
1-９ | ネットワーク（DICOM）の機能としては、以下の要件を満たすこと。
| 1-９-1 | Send/Receive機能をサポートしていること。
| 1-９-2 | Query/Retrieve機能をサポートしていること。
| 1-９-3 | Print機能をサポートしていること。
| 1-９-4 | Get Worklist機能をサポートしていること。
| １‐9-5 | 当院の線量管理システムに接続し、RDSRで出力できること。
| １-9-6 | 当院のRISとMWM接続を行うこと。
| １-9-7 | 当院PACSにストレージできること。また、画像データにRDSRファイルを付すること。
| １‐9-8 | ３Dワークステーション（VINCENT）に接続すること。また、３D腹部解析ソフトを導入すること。
1-10 | その他
| 1-10-1 | サイバー攻撃に対するセキュリティー対策を担保すること。
| 1-10-2 | サイバー攻撃に対するセキュリティー対策の状況を確認する場合、情報を提供すること。
| 1-10-3 | カスタマーケアセンターへ問い合わせ履歴を提供できること。
| 1-10-4 | 装置の点検予定、および実施された装置点検、修理の報告その詳細内容を提供できること。
| 1-10-5 | カスタマーケアセンターへ問い合わせができ、問い合わせ内容にあわせて装置の画面を共有してサポートする機能を有すること。
| 1-10-6 | 装置の稼働状況、ソフトウエアバージョン、設置日などの装置情報を確認することが可能であること。
| 1-10-7 | 導入装置の早期の立ち上げ、および操作者の変更、装置バージョンアップに対応するため、動画によるオンライン教材が用意され、閲覧できる機能を別途有すること。
| 1-10-8 | 装置の簡易マニュアルを用意すること。
| 1-10-9 | デュアルシリンジに対応する天吊りの造影剤自動注入装置（インジェクター）を有すること。また、LDIソフトを付属すること。
| 1-10-10 | 患者監視用カメラとカラーモニタを有すること。
| 1-10-11 | 机及び椅子、寝台用シーツを用意すること。